## Matriz de calibración
| CALIBRACIÓN | [10 empty] | Mínimo | Máximo |  | Fecha:
[6 empty] | PIPETA= | [5 empty] | 100 μL | 1000 μL |  | Hora:
VALIDADA
Volumen de pipeteo |  |  | DATOS INICIALES | [8 empty] | ISO 8655 |  | ISO 8655 | DATOS FINALES |  |  |  | Ta | ρ H20 | Factor Z | ρ H20 * Z
Vnominal | Proporción del Vnominal |  | Ta agua |  | Ta aire | P atmosférica | Humedad rel. | Peso del agua |  | Vol. del agua | Esistemático | Esistemático mp | Ealeatorio | Ealeatorio mp | Ta agua | Ta aire | P atmosférica | Humedad rel. | 20 | 998.29 | 1.0028 | 1001.0852
μL | % | μL | °C |  | °C | mmHg | % | g |  | μL | % | ±% | % | % | °C | °C | mmHg | % | 20.5 | 998.185 | 1.0029 | 1001.0797
>50 a 5000 | 100 | 1000 | 21 |  | 22 | 640 | 66 | 0.9977 |  | 998.7718 | 0.075284 | 0.8 | 0.14177 | 0.3 | 20.5 | 22 | 639 | 67 | 21 | 998.08 | 1.003 | 1001.0742
|  |  | 21 |  | 22 | 640 | 66 | 0.9986 |  | 999.6727 |  |  |  |  | 20.5 | 22 | 639 | 67 | 21.5 | 997.97 | 1.0031 | 1001.0637
|  |  | 21 |  | 22.5 | 640 | 66 | 1.0029 |  | 1003.9774 |  |  |  |  | 20.5 | 22.5 | 639 | 67 | 22 | 997.86 | 1.0033 | 1001.1529
|  |  | 21 |  | 23 | 640 | 66 | 1.0009 |  | 1001.9752 |  |  |  |  | 20.5 | 23 | 639 | 67 | 22.5 | 997.74 | 1.0034 | 1001.1323
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.9996 |  | 1000.6633 |  |  |  |  | 20.5 | 21.5 | 639 | 67 | 23 | 997.62 | 1.0035 | 1001.1117
|  |  | 21 |  | 22 | 640 | 66 | 0.9991 |  | 1000.1733 |  |  |  |  | 20.5 | 22 | 639 | 67
|  |  | 21 |  | 23 | 640 | 66 | 0.9989 |  | 999.9731 |  |  |  |  | 20.5 | 23 | 639 | 67
|  |  | 21 |  | 22 | 640 | 66 | 0.9994 |  | 1000.4736 |  |  |  |  | 20.5 | 22 | 639 | 67
|  |  | 21 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.9997 |  | 1000.7739 |  |  |  |  | 20.5 | 22.5 | 639 | 67
|  |  | 21 |  | 23 | 640 | 66 | 1 |  | 1001.0742 |  |  |  |  | 20.5 | 23 | 639 | 67
|  |  | Δ1-10= | 0.5 |  |  |  | = | 0.99968 | 1000.7528
| 50 | 500 | 21.5 |  | 23 | 640 | 66 | 0.5002 |  | 500.7321 | 0.30469 | 1.6 | 0.44113 | 0.6 | 21.5 | 22 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22 | 640 | 66 | 0.4998 |  | 500.3316 |  |  |  |  | 21.5 | 22 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.4996 |  | 500.1314 |  |  |  |  | 21.5 | 22.5 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 23 | 640 | 66 | 0.5 |  | 500.5319 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.501 |  | 501.5329 |  |  |  |  | 21.5 | 21.5 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22 | 640 | 66 | 0.5012 |  | 501.7331 |  |  |  |  | 21.5 | 22 | 640 | 67
|  |  | 21 |  | 23 | 640 | 66 | 0.5 |  | 500.5371 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22 | 640 | 66 | 0.5071 |  | 507.6394 |  |  |  |  | 21.5 | 22 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.5002 |  | 500.7321 |  |  |  |  | 21.5 | 22.5 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22 | 640 | 66 | 0.5008 |  | 501.3327 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | Δ1-10= | 0.5 |  |  |  | = | 0.50099 | 501.5234
| 10 | 100 | 21.5 |  | 22 | 640 | 66 | 0.106 |  | 106.1128 | 2.9812 | 8 | 3.9226 | 6 | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.109 |  | 109.1159 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.1081 |  | 108.215 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 22 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.0987 |  | 98.8138 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 23 | 640 | 66 | 0.1023 |  | 102.4088 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.1024 |  | 102.5089 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 22.5 | 640 | 66 | 0.1054 |  | 105.5121 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 23 | 640 | 66 | 0.0998 |  | 99.9062 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 22 |  | 23 | 640 | 66 | 0.0984 |  | 98.5134 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | 21.5 |  | 23 | 640 | 66 | 0.0986 |  | 98.7049 |  |  |  |  | 21.5 | 23 | 640 | 67
|  |  | Δ1-10= | 0.5 |  |  |  | = | 0.10287 | 102.9812
Note on O9: Expresado como CV% siguiendo ISO 8655-6, -7 y -8

## Errores máximos permitidos (hidden)
Tabla 1- Errores máximos permitidos para pipetas A y D1 monocanales
ISO 8655-2
Volumen de pipeteo |  | Error sistemático | Error aleatorio
Vnominal | Proporción del Vnominal | máximo permitido | máximo permitido
μL | % | ±% | %
1 a 3 | 100 | 2.5 | 2
| 50 | 5 | 4
| 10 | 25 | 20
>3 a 5 | 100 | 2.5 | 1.5
| 50 | 5 | 3
| 10 | 25 | 15
>5 a 10 | 100 | 1.2 | 0.8
| 50 | 2.4 | 1.6
| 10 | 12 | 8
>10 a 50 | 100 | 1 | 0.5
| 50 | 2 | 1
| 10 | 10 | 5
>50 a 5000 | 100 | 0.8 | 0.3
| 50 | 1.6 | 0.6
| 10 | 8 | 6
>5000 a 20000 | 100 | 0.6 | 0.3
| 50 | 1.2 | 0.6
| 10 | 6 | 3
Note on D3: Expresado como CV% siguiendo ISO 8655-6, -7 y -8

## Factor Z Temp-Pres atmosf (hidden)
Ta | ρ H20 | Factor Z | ρ H20 * Z
20 | 998.29 | 1.0028 | 1001.0852
20.5 | 998.185 | 1.0029 | 1001.0797
21 | 998.08 | 1.003 | 1001.0742
21.5 | 997.97 | 1.0031 | 1001.0637
22 | 997.86 | 1.0033 | 1001.1529
22.5 | 997.74 | 1.0034 | 1001.1323
23 | 997.62 | 1.0035 | 1001.1117